## Sheet1
绍兴市柯桥区中医医院医共体总院2022年秋季医展会集团采购设备清单
设备编号 | 设备名称 | 核心技术参数 | 数量 | 是否允许进口 | 预算单价 （单价：万元） | 预算总价 （单价：万元） | 备注
1 | 中央监护系统 | 含心电、脉搏、无创血压，血氧等基本功能，具备双有创，双体温、呼末二氧化碳，可增配PICCO模块，含5台床边监护及中央站，中央站可外接显示器 | 1 | 是 | 41 | 41 | 含5台床边监护
2 | 监护床 | 四马达控制，电动功能包括但不限于：整体升降、背部上升、膝部上升、同步联动、一键式心脏椅位、头低脚高、头高脚低、电动CPR等功能紧急情况可以以背部2倍速度一键式操作；承重能力≥220kg，进口马达 | 5 | 否 | 3.5 | 17.5
3 | CRRT | 进口品牌，一体化枸橼酸抗凝；2.枸橼酸抗凝功能:可在SUCF、CVVH、CVVHD、CVVHDF治疗模式下进行；3、一体化耗材 | 1 | 是 | 22.5 | 22.5
4 | 无创呼吸机 | 1.通气模式三≧9种含且不很于VCV、PVC、SIMV、CPAP、S、S/T(PS)、T、IVAPS、PAC;2.可升级有创模式：3.氧浓度实时检测功能，实时氧饱和度监测功能4、最大漏气补偿：175L/min 5、可重复消毒管路；6、原装进口 | 1 | 是 | 9.5 | 9.5
5 | 医用控温仪 | 温控范围：5-40℃，升温降温双重功能，双控制器，可独立运行，可双路进行体温监测 | 1 | 否 | 3.2 | 3.2
6 | 主被动康复机 | 1、在主动训练时下肢最大阻力≧20Nm； 2、在被动训练时，下肢最大转数≧60rpm，3、、时间可调4、步进可调，步距1min； | 2 | 否 | 4.5 | 9
7 | 便携式超声 | 1.自动优化功能或一键优化功能(二维图像自动优化；多普勒图像自动优化；彩色血流自动优化；快速取样和频谱采样）；2.时间增益补偿TGC调节8段，LGC调节4段；3.三探头：单晶相控阵探头 、凸阵探头、线阵探头；4.腹部造影成像及造影定量分析技术；5. DICOM 3.0 版接口；6.探头接口可扩展到3个，原厂台车，锂电池。 | 1 | 否 | 56 | 56
8 | 转运呼吸机 | 1、气动电控型成人、儿童、新生儿可用，通过车载测试认证，具备国际认证证书；2、具有WiFi数据传输功能，可与第三方软件实时远程传输并远程操控；3、通气模式≧8种；5、可升级HFNC高流量氧疗功能，最高可达60L/min； | 1 | 否 | 9.8 | 9.8
9 | 转运车 | ABS材质，4段式设计；双液压缸式设计工作载荷≧225kg；配备转动式护栏，可水平放置（放平全宽1254mm），承压为10kg。护栏板上U型设计，调节护栏锁扣采用W型安全锁，防止误操作，提高操作安全性。中控锁；脚轮采用中控式刹车、导向功能的中心第五轮定向设计，4面有控制踏板 | 1 | 否 | 3.2 | 3.2