## Sheet1
2024年春季医展会医疗设备采购意向申报表
序号 | 设备名称 | 核心技术参数 | 数量 | 预算价 （单价：万元） | 预算价 （合价：万元） | 是否进口 | 备注 (加配设备清单、优惠条件等)
1 | 雾化器 | / | 5 | 0.24 | 1.2 | 否
2 | 超短波治疗机 | ▲注册证明确超短波治疗；工作频率：40.68MHz±1.5%，输出模式包含但不限于射频连续波、断续波、脉冲波 | 1 | 2.98 | 2.98 | 否
3 | 上下肢主被动康复机 | 1.阻力：在主动训练时上下肢阻力设定范围0-20Nm，多档可调，档位间距1Nm； 2.转数：在被动训练时，上下肢转数0-60rpm，步距1rpm； 3.可定时，步进可调，步距1min，到达设置时间后自动切断输出； 4.水平训练模式：上肢训练盘旋转面调整角度90°后可做水平训练； 5.左下肢和右下肢，左上肢和右上肢可进行对称训练； 6.能够智能探测痉挛并自动缓解痉挛； 7.通过方向键可改变运动方向； 8.主被动训练模式可自由转换或可手动选择 | 1 | 4.5 | 4.5 | 否 | 增配可调式OT桌2个
4 | 四人站立架 | 1.四人位； 2.肘部垫宽度：≧4cm； 3.肘部垫额定承载：≧500N； | 1 | 0.57 | 0.57 | 否
5 | 电动多功能理疗床 | 1、最大承重：≧250kg 2、升降高度：50-90cm 3、三段式可调设计 4. 第一段长度≧40cm可调节角度：40度到-30度，扶手可调节调节距离15cm 5. 第二段长度≧50cm 中间抬脊角度0-25度 6. 第三段长度≧95cm 可调节角度：0度到85度 | 1 | 3 | 3 | 否
6 | 电动多功能理疗床 | 1.产品宽度≧65cm 2.最大承重：≧225kg 3.升降高度：45-90cm可调，双段式设计 4.第一段长度≧65cm可调节角度：80度到-20度 5.第二段长度≧120cm | 1 | 3.6 | 3.6 | 否
7 | 手持式裂隙灯 | 手持充电式，裂隙宽度：0mm―12mm连续可调裂隙 高度：１mm--12mm连续可调物镜倍率：1.0x 1.6x 目镜倍率：10x 16x | 1 | 1.5 | 1.5 | 否
8 | 电动病床（带称重） | 1、床面整体升降功能 2、具有床体前后倾斜、背部升降、腿部升降 ；3、中控静音轮； 4、能显示称重重量 | 1 | 3.5 | 3.5 | 否
9 | 妇科腹腔镜器械 | 穿刺器（5mm）*2；穿刺器（10mm）*2；电凝钩*2；三通冲洗管（三孔手柄式）*2；单级弯剪刀（15mm，双动弯头）*2；弯分离钳（16mm）*2；O型持针器（左弯）*2；系膜抓钳（27mm，弯头单动）*2；鸭嘴分离钳（14mm，单动）*2；取石钳（26mm，单动）*2；大鼠齿抓钳（21mm，单动，2*3齿）*2；弯头双极电凝钳（弯头，双动）*2 | 1 | 8 | 8 | 否
10 | 腹腔镜器械 | 气腹针*2（含内芯，套管）；穿刺器（5mm）*2；穿刺器（10mm）*2；电凝钩*2；三通冲洗管（三孔手柄式）*2；施夹钳5mm 1个，10mm 1个；单级弯剪刀（15mm，双动弯头）*2；弯分离钳（16mm）*2；O型持针器（左弯）*2；系膜抓钳（27mm，弯头单动）*1；直角分离钳（16mm）*1；大直角分离钳（26mm）*1；鸭嘴分离钳（14mm，单动）*1；取石钳（26mm，单动）*1；大鼠齿抓钳（21mm，单动，2*3齿）*2；弯头双极电凝钳（弯头，双动）*2；胆囊抓钳（18mm，中控带孔）*2；单级高频电缆线（橡胶插头）*2；松夹器（5mm）*1；松夹器（10mm）*1；阑尾钳（5mm）*1 | 1 | 9.8 | 9.8 | 否
11 | 机械式盐水助力架 | 调节范围≧1700-2500mm；最大承重≧24kg；≧4挂钩，单挂钩约（6L/6000cc冲洗液）；静音万向轮 | 1 | 2.9 | 2.9 | 否
12 | 永不沾双极电凝镊 | 尖端宽度≤0.4mm，总长度≥23cm，工作长度≥11.5cm | 1 | 1.5 | 1.5 | 是
13 | 营养泵 | 非专耗，挤压蠕动、加热管长度≧80cm，反冲洗功能 | 10 | 0.4 | 4 | 否
14 | 药车 | 不锈钢材质，5层以上抽屉设计，单层配活动药格≧48，静音脚轮 | 15 | 0.8 | 12 | 否
15 | 儿童病床 | / | 3 | 1 | 3 | 否
16 | 电动子宫切除器 | 无节调速，马达最大转速≧220r/min含配套手术器械 | 1 | 6 | 6 | 否
17 | 刨削手柄 | 适配施乐辉主机 | 1 | 9.8 | 9.8 | 是
18 | 肩关节手术器械 | 交换棒 φ4*310mm*1；缝合弯钩 右 90° *1；缝合弯钩 左 60° *1；缝合弯钩 右 60° *1； 缝合弯钩 左45°*1；缝合弯钩 右45° *1； 缝合弯钩 直型 *1；骨铲*1；开口锥（2.9） 2.7mm *1； 开口锥 4.5mm*1；钩针 3.4mm *1；软骨锥 60°*1； 推结器 φ1.3 *1； 骨锤 100g *1； 剪线钳 140mm*1；抓钳（戳枪）*1；抓钳 软组织*1；抓钳 抓线*1； 肩关节手术器械盒*1 | 2 | 4 | 8 | 否
19 | 输血输液加温仪 | 通用耗材 | 3 | 2 | 6 | 否
20 | 动力手柄及附件 | 适配主机美敦力IPC，手柄马达转速≧75,000rpm，直行附件*1，钻头10BA30*1；铣刀附件*1，钻头F2/7TA23*1 | 1 | 15.5 | 15.5 | 是
21 | 踝关节镜及镜鞘 | 30度，蓝宝石镜面 | 2 | 8 | 16 | 是
合计(单位：万元） |  |  |  | 122.15
填表说明：1.表格中第一项“类别”一栏请根据:A.超声、B.检验、C.放射、D.内窥镜、E.呼吸麻醉监护、F.手术室供应室消杀、G.其他 这七大类中选择相应类别填写对应的英文字母。